脉动真空灭菌器采购需求书

- 项目基本信息

项目名称：漕宝路园区新科研楼脉动真空灭菌器采购项目

采购单位：中国科学院上海营养与健康研究所

采购预算：人民币36万元（大写：叁拾陆万元整），报价超出预算的供应商将被视作无效报价

报价截止时间：2026年3月25日12:00（北京时间）

响应文件递交地点：cgb@sinh.ac.cn

联系人：薛压松

联系电话：54920139

电子邮箱：ysxue@sinh.ac.cn

- 采购标的及核心需求

- 标的名称

脉动真空灭菌器（含配套配件、安装调试、培训及质保服务）

- 技术参数要求

总体需求：适用于实验室样品灭菌要求的脉动真空灭菌器1台（容积1.2m³）。该设备需满足生物化学实验室固体、液体样品灭菌的需求。

## 1.基本参数和配置

有效容积：1.2立方米；设计工作压力：≥0.3MPa，设计工作温度：≥134℃；极限真空度：≤ -90kPa，空气排出量＞99%，真空泄漏率 ≤0.13kPa/min。

灭菌时腔体温度均匀性：同一时间任意两点温差≤±1℃。内置多套灭菌和测试程序，如固体、液体、织物等，也可自行设置灭菌程序。配套部件须包含蒸汽发生器、空压机、软水机，要求运行平稳、噪音小、故障率低。配备彩色触摸液晶屏，可供用户进行参数设置和设备操作控制，也能显示并自动监控运行过程，具备温度、压力异常和其它故障报警功能。配备符合国家要求的压力表、安全阀、密封门安全联锁等安全装置。预留标准GMP校验接口，便于定期检测和验证。

- 质量及认证要求

设备须符合国家及行业相关标准，如GB 150、GB8599 - 88、GB15981 - 1995等。

供应商需提供市场监管部门颁发的特种设备生产许可（D级或以上），并提供符合国家法规要求的出厂文件（包括产品合格证、特种设备监督检验证书等）。

设备需提供近3年（2023年 - 2026年）3家以上三甲医院/科研院所/同类机构的成功案例，附合同复印件或用户使用证明。

- 商务要求

- 报价要求

报价为全包价，涵盖设备购置费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、质保期内维修费、税费等所有费用，无额外增项。

报价需单独列明：设备本体价格、配件价格、安装调试费用、质保服务费用等明细。

供应商需承诺报价有效期为180天（自报价截止时间起算）。

- 交货及安装要求

交货时间：合同签订后60自然日内完成设备交货及安装调试。

安装调试：供应商需安排专业技术人员上门安装，全程指导场地适配、管路连接、电路对接，确保设备正常运行（中标后可提前上门场地勘察）。

验收标准：按用户要求及国家相关标准验收，设备运行稳定、灭菌参数达标、配件齐全即为验收合格。

- 培训要求

供应商需为采购单位提供2人次的免费操作培训，内容包括设备基础操作、日常维护、故障排查、安全规范等。

培训形式：现场实操培训，培训后确保操作人员能独立、规范使用设备。

- 质保及售后要求

灭菌器主机保修不少于3年，配套设备（蒸汽发生器、空压机、软水机等）保修不少于1年；须提供符合国家要求的紧急情况快速响应服务。常规故障报修原则上不超过24小时到场，不超过1个工作日修复，最长修复时间不超过3个工作日。协助办理特种设备完成灭菌器（压力容器）的特种设备使用登记、定期检验，以及安全阀、压力表校验等相关合规手续。提供常用维修配件、耗材及维保服务价格清单。

- 付款方式

合同签订后，采购单位支付合同总金额的30%作为预付款。

见发货单支付40%货款。

设备安装调试完成并验收合格后90个工作日内，支付尾款30%。

- 响应文件要求

供应商需按以下顺序装订响应文件（一式5份，正本1份，副本4份），密封后递交：

封面上写明公司全称，联系人姓名及电话

报价表

供应商资质文件（营业执照、特种设备生产许可等复印件，加盖公章）

设备技术资料（产品彩页、技术参数详细说明、设备环境要求、安装配套设施与要求、案例证明材料）

配件及耗材清单、供货周期说明

售后服务承诺（质保期、响应时间、维保方案等）

付款方式响应说明

供应商认为需补充的其他资料（如企业荣誉、技术团队资质等）

- 其他说明

供应商需确保所提供的设备为全新、未使用过的原厂正品，不存在任何质量瑕疵，否则采购单位有权退货并追究责任。

响应文件一经递交，不得修改或撤回，否则将被认定为无效响应。

采购单位有权根据实际情况调整采购需求，调整后将及时通知所有已报名的供应商。

本采购需求书未尽事宜，由采购单位与成交供应商协商解决，协商不成的，按照相关法律法规执行。

中国科学院上海营养与健康研究所

采购部

2026年3月19日